1 – сиденье, 2 – спинка, 3 – подлокотники, 4 – боковины, 
5 – подножки, 6 – ручные стояночные тормоза, 7 – передние колеса, 
8 – задние колеса, 9 – противоопрокидывающее устройство, 
10 – механизм складывания, 11, 12 – ремни, 13 – винты с гайками, 
14 – механизм фиксации, 15 – рычаги, 16, 17 – кнопки.

7

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Кресло-коляска комнатное

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.750.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

1 Назначение

Кресло-коляска комнатное ЦСИЕ.03.750.00.00.00 (далее – коляска) предназначено для перемещения больного с нарушением опорно-двигательного аппарата внутри помещений.

Коляска имеет прямой привод на задние ведущие колеса. Передние поддерживающие колеса – поворотные. Положение наклона сиденья и спинки не регулируется. Подлокотники c боковинами откидные. Подножки изготовлены в виде «ласт» и регулируются по высоте. Задние колеса – быстросъемные. Для удобства транспортирования и хранения коляска имеет возможность складывания по ширине.

Коляски изготавливаются восьми исполнений, различие между которыми состоит в ширине спинок и сидений, а также в применении различных типов шин колес.

2 Технические характеристики

2.1 Основные параметры коляски приведены в таблице.

Таблица

| Обозначение | Вид коляски | Длина, (±10), мм | Высота, (±10), мм | Ширина, (±10), мм | Ширина сиденья (±10), мм | Тип шины колеса | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСИЕ.03.750.00.00.00 | Подрост-ковая (КП) | 1105 | 996 | 572 | 382 | полиурета-новая | 20,1 |
| -01 |  |  |  |  |  | пневмати-ческая | 20,2 |
| -02 |  |  |  | 602 | 412 | полиурета-новая | 20,3 |
| -03 |  |  |  |  |  | пневмати-ческая | 20,4 |
| -04 | Взрос-лая (КВ) |  |  | 632 | 442 | полиурета-новая | 20,5 |
| -05 |  |  |  |  |  | пневмати-ческая | 20,6 |
| -06 |  |  |  | 662 | 472 | полиурета-новая | 20,7 |
| -07 |  |  |  |  |  | пневмати-ческая | 20,8 |

2.2 Высота от пола до сиденья – (520±10) мм.

2.3 Максимальная грузоподъемность (масса пользователя) – 100 кг.

2.4 Срок службы – не менее 5 лет.

1

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации коляски – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию (даты продажи или выдачи заказчику), но не более 18 месяцев с даты изготовления.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт коляски в случае выхода ее из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на коляски, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем руководстве.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений и повреждений покрышек колес.

10.5 Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования коляски.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 256-62-55.

11 Сведения о государственной регистрации

Коляска является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: 
ИМ-7.95010/1401.

Действительно до 03.01.2019 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 204-40-77; отдел маркетинга и сбыта (017) 204-68-66; 
сайт: www.bpovc.by.

6

8 Свидетельство о приемке

Кресло-коляска комнатное     ЦСИЕ.03.750.00.00.00____________

наименование изделия                       обозначение                      зав. номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 
ТУ BY 100010315.061-2009, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009 и СТБ ИСО 13485-2005.

МП

__________________                                __________________

личная подпись                                                 расшифровка подписи

__________________

число, месяц, год

9 Свидетельство об упаковывании

Кресло-коляска комнатное     ЦСИЕ.03.750.00.00.00____________

наименование изделия                       обозначение                      зав. номер

упаковано на__           РУП БПОВЦ____________

наименование или код изготовителя
 согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Начальник участка_________________________Лекунович Е.И.

должность                        личная подпись                расшифровка подписи

_____________________________

число, месяц, год

5

3 Устройство коляски

Коляска (см. рисунок, стр. 7) состоит из следующих основных элементов:

система опоры тела (сиденье 1, спинка 2, подлокотники 3, боковины 4, подножки 5);

система торможения (ручные стояночные тормоза 6);

колеса (передние колеса 7, задние колеса 8, противоопрокидывающее устройство 9); механизм складывания 10; ремни 11 и 12; винты и гайки 13, механизм фиксации 14, рычаги 15, кнопки 16, 17.

Примечание – Изображение коляски на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

3.1 Подготовка к работе

Коляска к пользователю поступает в сложенном состоянии, в чехле. Для приведения коляски в рабочее состояние выполните следующие действия:

3.1.1 Расчехлите.

3.1.2. Поставьте коляску на колеса на пол и надавите на боковые стороны сиденья до упора.

3.1.3 Отрегулируйте высоту подножек 5 с помощью винтов и гаек 13.

3.1.4 Шины задних колес накачайте таким образом, чтобы они под нагрузкой прогибались в пределах от 8 мм до 10 мм (только для колясок с пневматическим типом шин колес).

Коляска готова к работе.

3.2 Работа

При посадке в коляску и высадке из нее затормозите задние колеса (с помощью ручных стояночных тормозов 6) и поднимите вертикально площадки подножек. После посадки в коляску приведите площадки подножек в горизонтальное положение. При посадке в коляску и высадке из нее при необходимости откидываются соответствующие боковины 4, нажатием на рычаг 15, а при нажатии на кнопку 17 боковину можно снять. Подножки 5 отворачиваются в сторону на 90о  либо снимаются с помощью механизмов фиксации 14.

Чтобы снять заднее колесо, захватите четырьмя пальцами рук спицы около ступицы колеса и нажмите большим пальцем на кнопку 16 штоковой оси. При не нажатой кнопке колесо не должно сниматься!

Движение коляски осуществляется за счет вращения обручей, расположенных на задних колесах, или с помощью сопровождающего лица. Поворот коляски осуществляется вращением задних колес в противоположные стороны.

Для складывания коляски необходимо снять подушку сиденья (при наличии), после чего приподнять сиденье 1, удерживая его по центру, движением снизу вверх. После этого надавить на внешние стороны боковин 4, приподняв коляску (при необходимости). Складывание коляски должно осуществляться только при отсутствии потребителя в ней.

2

4 Меры безопасности

4.1 Во избежание падений и возникновения опасных ситуаций следует потренироваться в езде на коляске по ровной, хорошо обозримой площадке.

4.2 Категорически запрещается при посадке в коляску и высадке из нее становиться на площадки подножек, так как это может привести к опрокидыванию коляски и нанесению травмы пользователю.

4.3 Запрещается перевозить грузы.

4.4 Запрещается подвергать коляску ударам.

4.5 При езде на подъеме пользователю рекомендуется наклонять свое туловище сильно вперед.

4.6 При извлечении предметов, находящихся спереди, сбоку или сзади Вашей коляски, старайтесь сильно не наклоняться, так как в результате смещения центра тяжести возникает опасность опрокидывания коляски.

4.7 Лестницы следует преодолевать только с посторонней помощью. В случае переноски коляски по лестнице необходимо следить за тем, чтобы Ваши помощники держали коляску только за прочно смонтированные элементы, а не за откидывающиеся части.

4.8 При пересадки с коляски, например в автомобиль, используйте тормоз коляски.

4.9 Следует осторожно обращаться с огнем, особенно с сигаретами, так как обшивка сиденья и спинки может воспламениться.

4.10 Во избежание повреждения рук следите за тем, чтобы Ваши руки не попадали между приводным колесом и рычажным тормозом.

4.11 Перед использованием коляски или после ее регулировки каждый раз необходимо проверить прочность винтовых соединений, надежность крепления сиденья, спинки, колес, подножек, тормозов и ремней. Также обязательно следует убедиться в работоспособности тормозов!

5 Техническое обслуживание

5.1 Для обеспечения правильного ухода за подушкой сиденья и спинкой коляски необходимо:

5.1.1 Протирать детали дезинфицирующим раствором, чистящими средствами для удаления грязи.

5.1.2 Стирать подушку (при необходимости). Перед стиркой из подушки вынуть поролон, расстегнув замок на чехле. Стирку производить вручную при температуре не выше 40 ºС в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью

3

щетки. Выжимать вручную без выкручивания. Сушить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов. Не подвергать глажению. После высыхания в подушку вставить поролон.

5.1.3 Застежку текстильную на всех деталях изделия периодически очищать от ниток, пыли и других загрязнений

5.1.4 В связи с тем, что сиденье и спинка изготавливаются из синтетических материалов, рекомендуется обрабатывать их специальным средством для снятия статического напряжения.

5.2 Остальные части коляски протираются влажной ветошью и вытираются насухо.

5.3 Между вилкой поворотного колеса и поворотным колесом часто собирается грязь, которая со временем затрудняет движение колеса. Необходимо периодически очищать колесо и вилку от накопившейся грязи при помощи домашних чистящих средств.

5.4 Регулярно следить за давлением в шинах и по необходимости их подкачивать (для колясок, с пневматическими шинами колес).

5.5 Перед использованием коляски или после ее регулировки необходимо проверить прочность винтовых соединений, крепления сиденья, подножек, колес и ремней.

6 Комплектность

6.1 Кресло-коляска							1 шт;

6.2 Руководство по эксплуатации					1 шт;

6.3 Насос для велосипедов (при пневматическом типе шин колес)	1 шт.

7 Маркировка

Маркировка коляски должна иметь:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение;

- наименование и обозначение изделия согласно конструкторской документации;

- обозначение ТНПА;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- дату изготовления;

- гарантийный срок (месяцев);

- срок службы (лет);

- знак соответствия (при подтверждении соответствия);

- отметку о приемке (штамп ОТК);

- идентификационный штриховой код;

4